Załącznik nr: 3

Opis przedmiotu postępowania:

System do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych i blotów.

- System ma umożliwiać wizualizację kwasów nukleinowych oraz białek przy użyciu światła UV.

- System ma umożliwiać zapis obrazów żeli białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free.

- System ma posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia min. 21 cm x 14 cm. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie.

- Prowadnica powinna być wysuwana z urządzenia w celu umieszczenia żelu.

- Detekcja ma być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CMOS, 6.3 Mpixeli.

- Rozmiary piksela w kamerze powinny wynosić 2,4 μm x 2,4 μm.

- Zakres dynamiczny sygnału kamery ma wynosić min. 3,5 rzędu wielkości (65 536 odcieni szarości).

- Powinny być dostępne następujące źródła światła:

a. Światło UV przechodzące 302 nm

b. Światło białe – podświetlenie z góry

- Dostępny powinien być filtr emisyjny w zakresie 535-645 nm.

- Urządzenie ma posiadać funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego – skalibrowane fabrycznie, bez konieczności kalibracji w siedzibie użytkownika.

- Panel przedni powinien być wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze 9,7", służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku powinna być min. 32 GB.

- Urządzenie powinno być wyposażone w min. 4 porty USB i port Ethernetowy, z możliwością podłączenia myszki, klawiatury oraz drukarki termicznej bezpośrednio do urządzenia.

- Urządzenie do sterowania i zbierania danych nie powinno wymagać podłączenia do komputera PC.

- Oprogramowanie do akwizycji zdjęć powinno umożliwiać zdefiniowanie kont, chronionych hasłem dla wielu użytkowników.

- Przenoszenie danych powinno być możliwe za pomocą sieci lub przenośnej pamięci USB w formacie tif, jpeg, scn.

- Waga urządzenia: do 20 kilogramów.

- Wymiary urządzenia: (szer. x dł. x wys.) 40 cm x 45 cm x 40 cm (+/- 15 cm).

- System powinien obejmować oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z Windows umożliwiające:

- tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową.

- obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu).

- automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków.

- automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych.

- Powinna być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych. Licencja musi umożliwiać analizę zdjęć dla dowolnej liczby użytkowników w tym samym czasie.

- Poza główną jednostką do wizualizacji system ma posiadać:

- Tackę do aplikacji UV/Stain-free

- Niebieską tackę przeznaczona do wizualizacji kwasów nukleinowych barwionych zamiennikami bromku etydyny

- Białą tackę przeznaczoną do żeli i blotów barwionych błękitem Coomassie, barwnikami miedziowymi, srebrnymi lub cynkowymi.

- Zabezpieczenie w postaci dodatkowej nakładki, osłony (plexi), dzięki której chronimy oczy podczas wycinania prążków z żelu.

- Kabel zasilający IEC coupler C13/C14 220V w zestawie.

- Szkolenie i instalacja po stronie Wykonawcy w siedzibie zamawiającego.

- Gwarancja 24 miesiące.